## ReporteNCPEEC (2)
CÓDIGO: FOR-CAL-12
|  | REPORTE DE NO CONFORMIDAD ENSAYOS DE APTITUD Y ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | VERSIÓN: 0
FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2022
Nombre de quien registra la no conformidad: |  |  |  |  | Fecha de registro de la no conformidad: |  |  | Folio de la No Conformidad: |  |  | Proveedor de la evaluación externa de la calidad (PEEC):
Franklin Molina |  |  |  |  | 2024-02-19 |  |  | NC-PEEC-2024-01 |  |  | PACAL
Área donde se generó la no conformidad: |  |  | Ciclo: |  | Calificación obtenida: | Valor reportado: |  | Unidades: | Método de medición: |  | Equipo empleado:
Química Clínica |  |  | 2402 |  | 103 | 86.4 |  | mg/dL | Hexoquinasa |  | DIRUI CS-680
¿El laboratorio fue evaluado en el grupo de comparación adecuado? |  |  | Valor esperado por el PEEC: |  |  | Unidades de concentración solicitadas por el PEEC: |  | Número de laboratorios que integran el grupo de comparación (N) ISO 17043 / ISO 13528 N > 12 (mínimo) ó N > 30 (óptimo) IUPAC N > 20 (mínimo) ó N > 30 (óptimo).
Si |  |  | 79.9 |  |  | mg/dL |  | 59
Evaluación de la consistencia del grupo de comparación
Incertidumbre estándar del valor asignado u(x) |  |  | Desviación estándar del grupo de comparación: |  | 0.3 * DS grupo | u(Xpt) |  | U k = 2 |  | Evaluación de la confiabilidad del valor asignado ISO 13528 u(Xpt) < 0.3*DS grupo
|  |  | 3 |  | 0.9 | 0.48821 |  | 0.97642 |  | Aceptable
Revisión de los resultados de las últimas 5 participaciones y la actual
Ciclo: | Valor reportado: | Valor esperado por el PEEC: |  |  | DS grupo: | DS grupo * 0.3 | u(Xpt): | ¿u(Xpt) < 0.3*DS grupo? | %Error | %ETa | Interpretación | Z-score
1 | 275 | 272 |  |  | 9.25 | 2.775 | 0.6698 | Aceptable | 1.1029 | 11 | Aceptable | 0.32432
2 | 245 | 244 |  |  | 5.3 | 1.59 | 0.38378 | Aceptable | 0.40984 | 11 | Aceptable | 0.18868
3 | 87.2 | 87.1 |  |  | 2.81 | 0.843 | 0.20347 | Aceptable | 0.11481 | 11 | Aceptable | 0.035587
4 | 98.4 | 97.5 |  |  | 2.6 | 0.78 | 0.18827 | Aceptable | 0.92308 | 11 | Aceptable | 0.34615
5 | 274 | 273 |  |  | 6.15 | 1.845 | 0.44532 | Aceptable | 0.3663 | 11 | Aceptable | 0.1626
Actual | 86.4 | 79.9 |  |  | 3 | 0.9 | 0.21723 | Aceptable | 8.1352 | 11 | Aceptable | 2.1667
Fecha de recepción del material de EEC: |  |  | Temperatura de recepción: |  |  | Fecha de análisis del material de la EEC: |  |  | Nombre del analista que procesó el material de la EEC:
2024-01-19 |  |  | 13°C |  |  | 2024-01-25 |  |  | Franklin Molina
¿El analista está que preparó el material para su análisis cuenta con capacitación? |  |  | Evidencia de que cuenta con capacitación para la preparación del material de EEC: |  |  | ¿El analista que analizó el material de la EEC cuenta con capacitación? |  |  | Evidenca de que cuenta con capacitación para el análisis del material de EEC:
Si |  |  | No, pero se constata que el personal esta capacitado. |  |  | Si |  |  | Si
Describa cómo se manejó el material de la EEC desde que llegó al laboratorio. Confirmar que se hayan apegado a las recomendaciones del proveedor.
Se recibe el material de control, se guarda en el refrigerador para mantenerlo a una temperatura entre 2-8 °C. El día del análisis se saca el material del refrigerador, se abre con cuidado el envase y se agregan 5 mL de agua inyectable con pipeta volumétrica, se tapa nuevamente el envase y se coloca en el mezclador de hematología por 30 minutos. Después de este tiempo y de controlar el equipo se procesan los elementos.
¿Se detectó algún problema con el transporte de las muestras? |  |  | ¿El material de la EEC estába identificado? |  |  | ¿Se detectó algún problema con el manejo del material? (incluyendo su hidratación y conservación). |  |  | ¿El equipo ha recibido el mantenimiento preventivo por el proveedor de acuerdo al programa?
5ºC por encima del rango esperado |  |  | SI |  |  | No |  |  | Si
¿El valor reportado al PEEC es el mismo que el obtenido por el equipo? |  |  | Evidencia de que el valor reportado al PEEC es el mismo que el obtenido por el equipo: |  |  | ¿Se detectó error en el envío de resultados al PEEC? |  |  | ¿Se detectó algún problema con el manejo del equipo de medición?
SI |  |  | SI |  |  | No |  |  | No
¿El equipo ha recibido el mantenimiento requerido por parte del analista? |  |  | ¿El día que se procesó el material de la EEC se contaba con resultados de CCI aprobados? |  |  | ¿La curva de calibración estába vigente? Indicar fecha de la última calibración al momento de analizar el material de EEC. |  |  | ¿Se mantenían las condiciones ambientales necesarias para la operación del equipo? Indicar temperatura y humedad ambiental.
Si |  |  | Si |  |  | Si, 25/02/24 |  |  | No se tiene el registro
¿Se detectó error de transcripción en los resultados emitidos? |  |  | ¿Se detectó error en las unidades reportadas? |  |  | ¿Se detectó capacitación insuficiente, poco efectivo o insuficiente? |  |  | ¿Se detectó inadecuada comunicación de instrucciones por parte del supervisor?
No |  |  | No |  |  | No |  |  | No
¿Se detectó falta de experiencia o poca conciencia en el manejo del material de la EEC? |  |  | ¿Se detectó uso incorrecto del equipo de medición? |  |  | ¿Se detectó un diseño inadecuado del espacio de trabajo? |  |  | Otros:
No |  |  | No |  |  | No |  |  | Se observa ligero desplazamiento del control normal los días 26, 27 y 28.
|  |  |  | Causa 1 |  | Causa 2 |  |  | Causa 3
Causa(s) raíz indentificada(s): |  |  |  | Curva de calibración del día 25/01/2024
Investigación del probable trabajo no conforme
¿El día que se procesó el material de la EEC se contaba con resultados de CCI aprobados? |  | ¿La curva de calibración estába vigente? Indicar fecha de la última calibración al momento de analizar el material de EEC. |  |  |  | ¿Se mantenían las condiciones ambientales necesarias para la operación del equipo? Indicar temperatura y humedad ambiental. |  |  | Fecha en que se realizó la siguiente calibración:
Si |  | Si, 25/02/24 |  |  |  | No se tiene el registro |  |  | 2024-01-31
¿Se procesaron todos los niveles de control de calidad interno previstos? |  | ¿Se cuenta con participación en un programa de comparación interlaboratorios? |  |  |  | ¿En el mes en que se procesó el material de la EEC se detectaron errores sistemáticos? |  |  | ¿Se aplicaron las reglas de rechazo previstas en el control de calidad interno?
Si |  | No |  |  |  | Se observó desplazamiento de tres puntos en el control normal los días posteriores a la evaluación del material. |  |  | Si
Período de datos: | 2024-01-01 | %Error Total Máximo Permitido (%ETa): |  |  | 11 | Fuente del %ETa: | EQA España | Fuente de la media verdadera: |  | Media inicial
Nivel de decisión médica | Media | Media verdadera |  |  | Desviación estándar | %CV | %Sesgo | %Error Total | %TEa | Interpretación |  | Sigma
1 | 86.18 | 86.43 |  |  | 1.34 | 1.56 | 0.29 | 2.864 | 11 | Aceptable |  | 6.8654
2 | 270.8 | 274.17 |  |  | 2.66 | 0.98 | 1 | 2.617 | 11 | Aceptable |  | 10.2041
Nivel de decisión médica | Incertidumbre combinada (Uc) | Incertidumbre expandida (U, k=2) |  |  | U máxima pertmitida U target (estado del arte) | Interpretación
1 | 1.5867 | 3.1735 |  |  | 10 | Aceptable
2 | 1.4001 | 2.8003 |  |  | 10 | Aceptable
¿El nivel de decisión médica del PEEC está cercando al nivel de concentración del control 1, 2 ó 3? |  | En el nivel de decisión médica (1, 2 ó 3), ¿el error total es mayor al error total máximo permitido? |  |  |  | En el nivel de decisión médica (1, 2 o 3), ¿la estimación de la incertidumbre es mayor a U Target?
1 |  | No |  |  |  | No
De acuerdo a lo anterior, indique si en el mes en que se procesó el material de la EEC se detectó o no un problema de exactitud en el método.
No. Se observa un ecelente desempeño en error total, incertidumbre y métrica sigma.
Período en que estuvo vigente la curva de calibración que se tenía al momento de procesar el material de la EEC |  | ¿Cuántos estudios fueron procesados en el período? |  |  |  | Considerando la estabilidad del analito, ¿se cuentan con muestras para su reproceso? |  |  | En caso afirmativo, ¿cuántos resultados se reportaron cercanos a los niveles de decisión médica?
25 al 31 de enero |  | 940 |  |  |  | No |  |  | No aplica
En caso de ser posible, reprocese una parte de las muestras analizadas el día que se calibró el equipo, el día que analizó el material de la EEC y el día previo a la siguiente calibración. Inserte tantas filas como sean necesarias.
ID del paciente | Fecha de análisis inicial | Fecha del reproceso |  |  | Valor inicial | Valor del reproceso |  | ¿Se cuentan con histórico de resultados? ¿Los valores obrtenidos son congruentes con el histórico? |  | ¿Cambia la interpretación clínica del resultado entre el primer y el segundo análisis?
1 | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
2 | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
3 | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
4 | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
5 | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
CONCLUSIÓN
| ¿Hubo impacto en los resultados de los pacientes? |  |  |  | Si
No
En caso de que hubiera impacto en los resultados de los pacientes, indique las acciones a tomar:
Acciones | [5 empty] | Responsable |  |  | Fecha de cumplimiento
No aplica | [5 empty] | No aplica |  |  | No aplica
No aplica | [5 empty] | No aplica |  |  | No aplica
No aplica | [5 empty] | No aplica |  |  | No aplica
No aplica | [5 empty] | No aplica |  |  | No aplica
Seleccione
Acciones adicionales: |  | Si | No | Observaciones:
¿El trabajo no conforme afectó a otros exámenes relacionados? |  |  | X | Conciderando que la metrica sigma del control normal es 6.9, la incertudumbre es de 1.6, se concluye que no hubo impacto en los resultados de los pacientes cercanos a 79.9 y 86.4 mg/dL. Los días 26, 27 y 28 el valor del control normal estuvo por encima de 87.59, despues de la calibración la media del próximo mes (febrero) dio de 86.68.
¿Fue necesario interrumpir los exámenes en tanto se solucionaba el problema? |  |  | X
¿Fue necesario informar al usuario? |  |  | X
¿Fue necesario recuperar informes y corregirlos? |  |  | X
¿Se reanudaron los trabajos? Indique el nombre de quien autorizó la reanudación de los exámenes. |  | No aplica
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Causa raíz |  | Acción correctiva |  |  |  | Responsable |  | Fecha de cumplimiento |  | Evidencia
(Anote aquí la causa raíz 1) |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  | No aplica |  | No aplica
Nota: Se pueden agregar más filas o tablas si es requerido
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES
Las acciones tomadas se considerarán eficaces si se observa una mejor evaluación en el PEEC en los siguientes tres ciclos. Se debe evaluar la consistencia del grupo de comparación
Ciclo: |  | Valor reportado por el laboratorio: |  |  | Valor esperado por el PEEC |  | Calificación obtenida |  | Conclusión (Aprobado o No aprobado) |  |  | Observaciones:
2403
Nota: Se pueden agregar más filas o tablas si es requerido
¿Las acciones fueron eficaces? |  | Fecha de cierre de las no conformidad |  |  |  | Responsable de laboratorio |  |  | Responsable de calidad
En caso negativo indique el número de la nueva no conformidad:
𝑢(𝑋𝑝𝑡)=1.25∗(𝐷𝑆 𝑔𝑝𝑜)/√(2&𝑁)

## ReporteNCPEEC
CÓDIGO: FOR-CAL-12
|  | REPORTE DE NO CONFORMIDAD ENSAYOS DE APTITUD Y ACCIONES CORRECTIVAS | [7 empty] | VERSIÓN: 0
FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2022
Nombre de quien registra la no conformidad: |  |  |  |  | Fecha de registro de la no conformidad: |  |  | Folio de la No Conformidad: |  |  |  | Proveedor de la evaluación externa de la calidad (PEEC):
Franklin Molina |  |  |  |  | 2024-03-04 |  |  | ?? |  |  |  | PACAL
Área donde se generó la no conformidad: |  |  | Ciclo: |  | Calificación obtenida: | Valor reportado: |  | Unidades: | Método de medición: |  |  | Equipo empleado:
Química Clínica |  |  | 2402 |  | 103 | 86.4 |  | mg/dL | Hexoquinasa |  |  | DIRUI CS-680
¿El laboratorio fue evaluado en el grupo de comparación adecuado? |  |  | Valor esperado por el PEEC: |  |  | Unidades de concentración solicitadas por el PEEC: |  | Número de laboratorios que integran el grupo de comparación (N) ISO 17043 / ISO 13528 N > 12 (mínimo) ó N > 30 (óptimo) IUPAC N > 20 (mínimo) ó N > 30 (óptimo).
Si |  |  | 79.9 |  |  | mg/dL |  | 59
Evaluación de la consistencia del grupo de comparación
Incertidumbre estándar del valor asignado u(x) |  |  | Desviación estándar del grupo de comparación: |  | 0.3 * DS grupo | u(Xpt) |  | U k = 2 |  | Evaluación de la confiabilidad del valor asignado ISO 13528 u(Xpt) < 0.3*DS grupo
|  |  | 3 |  | 0.9 | 0.48821 |  | 0.97642 |  | Aceptable
Revisión de los resultados de las últimas 5 participaciones y la actual
Ciclo: | Valor reportado: | Valor esperado por el PEEC: |  |  | DS grupo: | DS grupo * 0.3 | u(Xpt): | ¿u(Xpt) < 0.3*DS grupo? | %Error | %ETa | Interpretación | Z-score
1 | 86.4 | 79.9 |  |  | 3 | 0.9 | 0.21723 | Aceptable | 8.1352 | 11 | Aceptable | 2.1667
2 | [5 empty] | 0 |  | No aceptable | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 | [5 empty] | 0 |  | No aceptable | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
4 | [5 empty] | 0 |  | No aceptable | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
5 | [5 empty] | 0 |  | No aceptable | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Actual | [5 empty] | 0 |  | No aceptable | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Fecha de recepción del material de EEC: |  |  | Temperatura de recepción: |  |  | Fecha de análisis del material de la EEC: |  |  | Nombre del analista que procesó el material de la EEC:
2024-01-19 |  |  | 13°C | [5 empty] | Franklin Molina
¿El analista está que preparó el material para su análisis cuenta con capacitación? |  |  | Evidencia de que cuenta con capacitación para la preparación del material de EEC: |  |  | ¿El analista que analizó el material de la EEC cuenta con capacitación? |  |  | Evidenca de que cuenta con capacitación para el análisis del material de EEC:
Si |  |  | ??? |  |  | Si |  |  | Si
Describa cómo se manejó el material de la EEC desde que llegó al laboratorio. Confirmar que se hayan apegado a las recomendaciones del proveedor.
Se recibe el material de control, se guarda en el refrigerador para mantenerlo a una temperatura entre 2-8 °C. El día del análisis se saca el material del refrigerador, se abre con cuidado el envase y se agregan 5 mL de agua inyectable con pipeta volumétrica, se tapa nuevamente el envase y se coloca en el mezclador de hematología por 30 minutos. Después de este tiempo y de controlar el equipo se procesan los elementos.
¿Se detectó algún problema con el transporte de las muestras? |  |  | ¿El material de la EEC estába identificado? |  |  | ¿Se detectó algún problema con el manejo del material? (incluyendo su hidratación y conservación). |  |  | ¿El equipo ha recibido el mantenimiento preventivo por el proveedor de acuerdo al programa?
Posiblemente?? |  |  | SI |  |  | No se |  |  | Si
¿El valor reportado al PEEC es el mismo que el obtenido por el equipo? |  |  | Evidencia de que el valor reportado al PEEC es el mismo que el obtenido por el equipo: |  |  | ¿Se detectó error en el envío de resultados al PEEC? |  |  | ¿Se detectó algún problema con el manejo del equipo de medición?
SI |  |  | SI |  |  | No |  |  | No
¿El equipo ha recibido el mantenimiento requerido por parte del analista? |  |  | ¿El día que se procesó el material de la EEC se contaba con resultados de CCI aprobados? |  |  | ¿La curva de calibración estába vigente? Indicar fecha de la última calibración al momento de analizar el material de EEC. |  |  | ¿Se mantenían las condiciones ambientales necesarias para la operación del equipo? Indicar temperatura y humedad ambiental.
Si |  |  | Si |  |  | Si (misma fecha) |  |  | No se tiene el registro
¿Se detectó error de transcripción en los resultados emitidos? |  |  | ¿Se detectó error en las unidades reportadas? |  |  | ¿Se detectó capacitación insuficiente, poco efectivo o insuficiente? |  |  | ¿Se detectó inadecuada comunicación de instrucciones por parte del supervisor?
No |  |  | No |  |  | No |  |  |  |  | No?
¿Se detectó falta de experiencia o poca conciencia en el manejo del material de la EEC? |  |  | ¿Se detectó uso incorrecto del equipo de medición? |  |  | ¿Se detectó un diseño inadecuado del espacio de trabajo? |  |  | Otros:
No |  |  | No |  |  | ???
|  |  |  | Causa 1 |  | Causa 2 |  |  | Causa 3
Causa(s) raíz indentificada(s): |  |  |  | Mala temperatura de trasporte?? |  | Mezclador de hematologia???
Investigación del probable trabajo no conforme
¿El día que se procesó el material de la EEC se contaba con resultados de CCI aprobados? |  | ¿La curva de calibración estába vigente? Indicar fecha de la última calibración al momento de analizar el material de EEC. |  |  |  | ¿Se mantenían las condiciones ambientales necesarias para la operación del equipo? Indicar temperatura y humedad ambiental. |  |  | Fecha en que se realizó la siguiente calibración:
Si |  | Si (misma fecha) |  |  |  | No se tiene el registro
¿Se procesaron todos los niveles de control de calidad interno previstos? |  | ¿Se cuenta con participación en un programa de comparación interlaboratorios? |  |  |  | ¿En el mes en que se procesó el material de la EEC se detectaron errores sistemáticos? |  |  | ¿Se aplicaron las reglas de rechazo previstas en el control de calidad interno?
Si |  | No | [6 empty] | Si
Período de datos: | 2024-01-01 | %Error Total Máximo Permitido (%ETa): |  |  | 11 | Fuente del %ETa: | EQA España | Fuente de la media verdadera: |  | Media inicial??
Nivel de decisión médica | Media | Media verdadera |  |  | Desviación estándar | %CV | %Sesgo | %Error Total | %TEa | Interpretación |  | Sigma
1 | 86.18 | 86.43 |  |  | 1.34 | 1.56 | 0.29 | 2.864 | 11 | Aceptable |  | 6.8654
2 | 270.8 | 274.17 |  |  | 2.66 | 0.98 | 1 | 2.617 | 11 | Aceptable |  | 10.2041
3 | [7 empty] | 0 | 11 | Aceptable |  | #DIV/0!
Nivel de decisión médica | Incertidumbre combinada (Uc) | Incertidumbre expandida (U, k=2) |  |  | U máxima permitida (U target) (2/3 %TEa) | Interpretación |  | U máxima pertmitida U target (estado del arte) |  | Interpretación
1 | 1.5867 | 3.1735 |  |  | 7.3333 | Aceptable |  | 10 |  | Aceptable
2 | 1.4001 | 2.8003 |  |  | 7.3333 | Aceptable |  | 10 |  | Aceptable
3 | 0 | 0 |  |  | 7.3333 | Aceptable |  |  |  | No aceptable
¿El nivel de decisión médica del PEEC está cercando al nivel de concentración del control 1, 2 ó 3? |  | En el nivel de decisión médica (1, 2 ó 3), ¿el error total es mayor al error total máximo permitido? |  |  |  | En el nivel de decisión médica (1, 2 o 3), ¿la estimación de la incertidumbre es mayor a 2/3 del %Eta? |  |  | En el nivel de decisión médica (1, 2 o 3), ¿la estimación de la incertidumbre es mayor a U Target?
este no??? |  | No? |  |  |  | No |  |  | No
De acuerdo a lo anterior, indique si en el mes en que se procesó el material de la EEC se detectó o no un problema de exactitud en el método.
No
Período en que estuvo vigente la curva de calibración que se tenía al momento de procesar el material de la EEC |  | ¿Cuántos estudios fueron procesados en el período? |  |  |  | Considerando la estabilidad del analito, ¿se cuentan con muestras para su reproceso? |  |  | En caso afirmativo, ¿cuántos resultados se reportaron cercanos a los niveles de decisión médica?
Enero-Febrero?? | [5 empty] | No |  |  | -
En caso de ser posible, reprocese una parte de las muestras analizadas el día que se calibró el equipo, el día que analizó el material de la EEC y el día previo a la siguiente calibración. Inserte tantas filas como sean necesarias.
ID del paciente | Fecha de análisis inicial | Fecha del reproceso |  |  | Valor inicial | Valor del reproceso |  | ¿Se cuentan con histórico de resultados? ¿Los valores obrtenidos son congruentes con el histórico? |  | ¿Cambia la interpretación clínica del resultado entre el primer y el segundo análisis?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONCLUSIÓN
| ¿Hubo impacto en los resultados de los pacientes? |  |  |  | Si
No
En caso de que hubiera impacto en los resultados de los pacientes, indique las acciones a tomar:
Acciones | [5 empty] | Responsable |  |  | Fecha de cumplimiento
Seleccione
Acciones adicionales: |  | Si | No | Observaciones:
¿El trabajo no conforme afectó a otros exámenes relacionados?
¿Fue necesario interrumpir los exámenes en tanto se solucionaba el problema?
¿Fue necesario informar al usuario?
¿Fue necesario recuperar informes y corregirlos?
¿Se reanudaron los trabajos? Indique el nombre de quien autorizó la reanudación de los exámenes.
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Causa raíz |  | Acción correctiva |  |  |  | Responsable |  | Fecha de cumplimiento |  | Evidencia
(Anote aquí la causa raíz 1)
(Cuando aplique, anote aquí la causa raíz 2)
(Cuando aplique, anote aquí la causa raíz 3)
Nota: Se pueden agregar más filas o tablas si es requerido
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES
Las acciones tomadas se considerarán eficaces si se observa una mejor evaluación en el PEEC en los siguientes tres ciclos. Se debe evaluar la consistencia del grupo de comparación
Ciclo: |  | Valor reportado por el laboratorio: |  |  | Valor esperado por el PEEC |  | Calificación obtenida |  | Conclusión (Aprobado o No aprobado) |  |  | Observaciones:
Nota: Se pueden agregar más filas o tablas si es requerido
¿Las acciones fueron eficaces? |  | Fecha de cierre de las no conformidad |  |  |  | Responsable de laboratorio |  |  | Responsable de calidad
En caso negativo indique el número de la nueva no conformidad:
𝑢(𝑋𝑝𝑡)=1.25∗(𝐷𝑆 𝑔𝑝𝑜)/√(2&𝑁)